## Slide 1: WI-Care
智慧長照系統
基於 Wi-Fi CSI 的非接觸式跌倒偵測平台
115506 組 期末審查
指導老師：林志宗 老師
組員：洪銘澤 洪頎棻 文淳霈 李勝閎
WI-Care
Notes: （約 20 秒）各位評審老師好，我們是 115506 組，專題題目是 WI-Care 智慧長照系統——一套基於 Wi-Fi CSI 的非接觸式跌倒偵測平台。指導老師是林志宗老師，組員有洪銘澤、洪頎棻、文淳霈、李勝閎。

## Slide 2: 目錄
01
背景動機與目的
05
系統展示
02
系統介紹與特色
06
測試與評估
03
感測原理與跌倒偵測
07
評審意見與修正
04
系統架構與技術
08
未來展望與結論
WI-Care
2
Notes: （約 15 秒）今天的報告分成八個部分：背景動機、系統介紹、感測原理與跌倒偵測、系統架構、系統展示、測試評估、評審意見修正，最後是未來展望與結論。

## Slide 3: 背景動機與目的
01
報告者：李勝閎
WI-Care
3
Notes: 第一部分由李勝閎報告背景動機與目的。

## Slide 4: 超高齡社會下的照護缺口
20.1%
2025 年進入超高齡社會
65 歲以上人口達 470 萬人，占總人口兩成以上
52%
長者跌傷發生在室內
臥室 35.6%、客廳 30.8%，正是攝影機不適合裝設的私密空間
9.2×
服務需求成長遠超人力
2016→2025 長照服務人數成長 9.2 倍，照服人力僅成長 4.1 倍
資料來源：臺北榮總高齡醫學中心、國民健康署 106 年國民健康訪問調查、衛福部長照 2.0 成果
4
Notes: （約 50 秒）台灣在 2025 年正式進入超高齡社會，65 歲以上人口超過兩成。人口變老之後，跌倒是最致命的隱形殺手，而且超過一半的跌傷發生在室內，最常見的就是臥室和客廳——這些剛好都是不適合裝攝影機的私密空間。另一方面，長照服務人數十年間成長了 9.2 倍，但照服人力只成長 4.1 倍，人力明顯跟不上。

## Slide 5: 現有方案的限制與本專題目的
攝影機監控
侵犯隱私，浴室、臥室無法裝設；長者與家屬接受度低
穿戴式裝置
需要記得配戴與充電；洗澡、睡覺時常取下，最危險時反而沒戴
人工巡房
人力不足，夜間巡房間隔長，跌倒後可能久候無人發現
專題目的
利用室內既有的 Wi-Fi 訊號，做到不拍攝、免穿戴的跌倒偵測，跌倒時立即通知照護者
WI-Care
5
Notes: （約 45 秒）目前常見的做法有三種：攝影機會侵犯隱私，浴室臥室不能裝；穿戴式裝置要記得戴、要充電，洗澡睡覺時常拿下來；人工巡房則受限於人力，夜間間隔長。所以我們的目的是利用室內既有的 Wi-Fi 訊號，做到不拍攝、免穿戴的跌倒偵測，並在跌倒時立即通知照護者。

## Slide 6: 系統介紹與特色
02
報告者：文淳霈
WI-Care
6
Notes: 第二部分由文淳霈介紹系統與特色。

## Slide 7: WI-Care 是什麼？
以 Wi-Fi CSI 為核心的智慧長照監控平台
ESP32-S3 感測人體活動造成的無線訊號變化，轉換為 Movement Score，在網頁儀表板即時顯示受護者狀態。
判斷為跌倒時寫入事件紀錄，並透過 LINE 即時通知醫護人員與家屬；同時整合健康紀錄與 AI 照護分析。
使用者分為醫護人員、家屬、管理者三種角色，各自看到不同的畫面與資料。
長者活動
↓
Wi-Fi 訊號變化
↓
ESP32-S3 擷取 → Movement Score
↓
跌倒偵測（尖峰＋定位融合）
↓
儀表板 ／ LINE 警報
WI-Care
7
Notes: （約 45 秒）WI-Care 是一套以 Wi-Fi CSI 為核心的智慧長照監控平台。ESP32-S3 感測人體活動造成的無線訊號變化，轉成 Movement Score，在網頁儀表板即時顯示。當系統判斷為跌倒，會寫入事件紀錄，並透過 LINE 通知醫護人員和家屬。系統也整合了健康紀錄和 AI 照護分析，使用者分成醫護人員、家屬、管理者三種角色。

## Slide 8: 四大系統特色
極高隱私保護
無鏡頭、無錄音，只分析 Wi-Fi 訊號變化，可用於臥室與浴室
無感被動監測
長者免穿戴、免充電、零學習成本，24 小時持續監測
低建置成本
以平價 ESP32-S3 開發板佈建，成本遠低於專用醫療監測設備
整合照護平台
從單點偵測延伸為警報、健康紀錄、報表與 AI 分析的完整平台
WI-Care
8
Notes: （約 40 秒）WI-Care 有四大特色：第一，極高隱私，沒有鏡頭和錄音，可以用在臥室和浴室；第二，無感被動監測，長者不需要穿戴或充電；第三，低建置成本，使用平價的 ESP32-S3；第四，不只偵測跌倒，而是整合警報、健康紀錄、報表與 AI 分析的完整照護平台。

## Slide 9: 感測原理與跌倒偵測
03
報告者：洪頎棻
WI-Care
9
Notes: 第三部分由洪頎棻說明感測原理與跌倒偵測方式。

## Slide 10: Wi-Fi CSI 感測原理
訊號充滿空間
Wi-Fi 訊號在室內持續傳播與反射
人體移動干擾
移動造成多徑與衰減的變化
ESP32-S3 擷取 CSI
ESPectre 韌體取得通道狀態資訊
Movement Score
去噪後量化活動劇烈程度
天生隱私
全程不拍影像、不錄音；只傳送活動分數，無法還原出人的樣貌
WI-Care
10
Notes: （約 45 秒）Wi-Fi 訊號在室內會持續傳播和反射，當人體移動時會造成多徑和衰減的變化。ESP32-S3 搭配 ESPectre 韌體擷取通道狀態資訊，也就是 CSI，再經過去噪計算成 Movement Score，代表活動的劇烈程度。整個過程不拍影像、不錄音，只傳送分數，天生就保護隱私。

## Slide 11: 跌倒判斷：動作尖峰 ＋ 定位融合
1
偵測動作尖峰
分數 ≥ 140，且比基線高出 ≥ 75（基線 = 最近 8 筆靜止值的中位數）
2
觀察 6 秒
尖峰後 6 秒內，以 Wi-Fi RSSI 多點定位追蹤受護者位置
3
位移 < 0.8 m
跌倒者短時間無法起身移動；仍在走動則視為日常動作
4
確認並通知
寫入跌倒事件、儀表板轉紅、LINE 推播照護者
為什麼要兩個條件？快速坐下、彎腰也會產生尖峰，加上「之後沒移動」可過濾這類誤報
沒有定位資料時自動退回單一尖峰條件，寧可多報也不漏報；觸發後 8 秒冷卻避免重複
WI-Care
11
Notes: （約 70 秒）這是初評時評審老師最關心的部分：跌倒怎麼判斷。我們採用兩個條件。第一步偵測動作尖峰：分數要達到 140 以上，而且比基線高出 75 以上，基線是最近 8 筆靜止值的中位數，這樣可以避免一般活動被當成跌倒。第二步，在尖峰後的 6 秒內，用 Wi-Fi RSSI 多點定位追蹤位置。第三步，如果位移小於 0.8 公尺，代表人倒下後沒有起身移動，才確認是跌倒；如果還在走動，就當作日常動作。最後寫入事件、儀表板轉紅並 LINE 通知。之所以用兩個條件，是因為快速坐下、彎腰也會產生尖峰。沒有定位資料時會退回單一條件，寧可多報也不漏報。

## Slide 12: 輔助機制：降低誤報、避免漏接
自適應閾值
依環境統計（P95）與靈敏度設定自動調整，Hampel 濾波排除離群值
長時間靜止提醒
白天 45 分鐘無活動即提醒；夜間 22:00–07:00 為睡眠時段不提醒
斷線告警
感測節點離線超過 30 秒即 LINE 通知，每 30 秒回報心跳
警報升級
跌倒警報 2 分鐘內無人確認，再次推播 LINE 提醒
WI-Care
12
Notes: （約 40 秒）除了主要的跌倒判斷，我們還加了四個輔助機制。自適應閾值會依環境統計和靈敏度設定自動調整，並用 Hampel 濾波排除離群值；長時間靜止提醒在白天 45 分鐘沒有活動就通知，夜間睡眠時段不提醒；感測節點離線超過 30 秒會 LINE 通知，回應評審提到的斷線問題；警報 2 分鐘沒人確認會再推播一次。

## Slide 13: 系統架構與技術
04
報告者：洪頎棻
WI-Care
13
Notes: 接著說明系統架構與使用的技術。

## Slide 14: 系統架構：物聯網四層
WI-Care
14
Notes: （約 50 秒）系統分為物聯網四層。感知層是 ESP32-S3 感測節點，擷取 CSI 並計算 Movement Score；透過 BLE 或 Serial 傳到邊緣處理層的 Python core_bridge，負責濾波、跌倒判斷、定位融合，並以 WebSocket 每秒 10 次推播到前端；平台服務層使用 Supabase 儲存事件與健康資料，並以 LINE Messaging API 發送警報；應用層是 React 網頁儀表板，提供醫護人員、家屬與管理者使用。

## Slide 15: 技術堆疊
感測端
ESP32-S3、ESPectre 韌體
資料庫
Supabase（PostgreSQL、Auth）
傳輸
BLE、Serial、WebSocket
前端
React 19、TypeScript、Vite
邊緣運算
Python 3.12 core_bridge
視覺化
Recharts、three.js 3D 平面圖
室內定位
Wi-Fi RSSI 多點定位
通知與 AI
LINE Messaging API、Gemini
與初評相比：資料庫由本機 PostgreSQL 遷移至 Supabase；LINE Notify 停止服務，改用 LINE Messaging API；新增 Gemini 照護洞察
WI-Care
15
Notes: （約 40 秒）技術堆疊如圖。和初評相比有三個主要改變：資料庫從本機 PostgreSQL 遷移到 Supabase，取得雲端存取與權限控管；LINE Notify 已經停止服務，所以改用 LINE Messaging API；另外新增了 Google Gemini 提供照護洞察分析。Gemini 只用於分析報表，不參與跌倒判斷。

## Slide 16: 醫療資料的安全保護
31
項權限攻擊測試
全數通過
傳輸加密 全程 HTTPS 連線
角色權限 Row Level Security 限制醫護、家屬、管理者可讀寫的資料
帳密與金鑰 密碼雜湊儲存；LINE、Gemini 金鑰只放伺服器端
稽核日誌 警報確認、角色變更都會留下紀錄
WI-Care
16
Notes: （約 40 秒）評審老師提到醫療紀錄屬於機密資料。我們的做法是：傳輸全程 HTTPS；資料庫用 Row Level Security 依角色限制可讀寫的資料，例如家屬只能看到自己綁定的家人；密碼雜湊儲存，API 金鑰只放在伺服器端；重要操作寫入稽核日誌。我們也寫了 31 項權限攻擊測試，例如家屬嘗試讀取別人的資料，全部都被正確擋下。

## Slide 17: 系統展示
05
報告者：洪銘澤
WI-Care
17
Notes: 第五部分由洪銘澤進行系統展示。若現場訊號干擾大，改播放預先錄製的展示影片。

## Slide 18: 展示① 即時監控面板
展示重點
Movement Score 即時更新（每秒 10 次）
設備連線與活動狀態
CSI 波形即時折線圖
平面圖標示受護者位置
可切換實機／模擬模式
WI-Care
18
Notes: （約 40 秒）這是即時監控面板。上方顯示設備狀態、目前監控的受護者和房號，Movement Score 每秒更新 10 次；中間是 CSI 波形的即時折線圖；右側平面圖標示受護者目前位置。系統也可以切換實機模式和模擬模式，方便在沒有硬體時展示。

## Slide 19: 展示② 跌倒警報與 LINE 通知
展示重點
平面圖房間轉紅、彈出警報視窗
顯示房號與偵測時間
「立即處理」或「標記誤報」
同步寫入事件並 LINE 推播
WI-Care
19
Notes: （約 40 秒）當系統確認跌倒，平面圖上該房間會轉紅，並彈出警報視窗，顯示房號和偵測時間。照護人員可以按「立即處理」或「標記誤報」，誤報標記會回饋給靈敏度調整建議。同時系統寫入跌倒事件，並透過 LINE 推播給醫護人員與家屬。

## Slide 20: 展示③ 警報管理與智慧照護分析
警報通知
統計待處理、已確認、誤報件數；依誤報標記產生每位住民的靈敏度調整建議
智慧照護分析
依近 14 天事件、年齡、病史與用藥計算跌倒風險排行，Gemini 產生照護建議
WI-Care
20
Notes: （約 40 秒）左邊是警報通知頁，統計待處理、已確認和誤報的件數，並依照護人員標記的誤報，產生每位住民的靈敏度調整建議，回應評審「誤報會讓照護人員很困擾」的意見。右邊是智慧照護分析，依近 14 天的事件、年齡、病史和用藥計算跌倒風險排行，並由 Gemini 產生照護建議。系統另外還有健康紀錄、報表、區域管理和帳號管理等功能，詳見系統手冊第十二章。

## Slide 21: 測試與評估
06
報告者：李勝閎
WI-Care
21
Notes: 第六部分由李勝閎報告測試與評估結果。

## Slide 22: 跌倒偵測實測結果
100%
召回率（7/7）
模擬跌倒全數偵測，無漏報
≈70%
精確率
10 次警報中 7 次為真實跌倒
3 次
每小時誤報
來自快速坐下、彎腰等動作
≈30 秒
端對端通知
跌倒發生到 LINE 收到訊息
50 項測試個案（第十章）
後端 pytest 72 項通過
前端 Vitest 63 項通過
以召回率優先：漏報一次可能延誤救援，誤報可由照護人員標記並回饋調整。目前樣本數仍少，下一階段將擴大實測。
評估工具：fall_eval.py 離線重放錄製資料，輸出 TP / FP / FN 與各項指標
22
Notes: （約 60 秒）初評時評審要求準確率要分開計算，所以我們建立了離線評估工具 fall_eval.py，分別統計漏報和誤報。結果是：7 次模擬跌倒全部偵測到，召回率 100%；精確率約 70%，每小時大約 3 次誤報，多來自快速坐下和彎腰；從跌倒到 LINE 收到通知約 30 秒。我們選擇召回率優先，因為漏報一次可能延誤救援，而誤報可以由照護人員標記並回饋調整。另外，第十章共 50 項測試個案，後端 72 項、前端 63 項自動化測試都通過。必須說明目前樣本數還少，下一階段會擴大實測。

## Slide 23: 延伸研究：LSTM 動作辨識
以 ESP32-S3 錄製的 CSI 特徵訓練 LSTM，辨識空房間、蹲下、揮手三種狀態，探索以深度學習區分動作的可行性。
項目 | 內容
訓練資料 | 27 段錄製、472 筆時序資料
輸入特徵 | 6 項 CSI 統計特徵
模型 | 2 層 LSTM（隱藏層 64）
訓練準確率 | 95.2%（20/21）
83.3%
驗證準確率（5/6）
目前為離線研究原型，尚未整合至即時跌倒偵測；驗證樣本少，需更多受試者與場域資料
WI-Care
23
Notes: （約 50 秒）除了規則式的跌倒判斷，我們也做了延伸研究：用 ESP32-S3 錄製的 CSI 特徵訓練 LSTM 模型，辨識空房間、蹲下和揮手三種狀態。共 27 段錄製、472 筆時序資料，6 項特徵，兩層 LSTM。訓練準確率 95.2%，驗證準確率 83.3%。要誠實說明的是，這目前是離線的研究原型，還沒有整合進即時系統，而且驗證樣本只有 6 筆，未來需要更多受試者和場域資料。

## Slide 24: 評審意見與修正
07
報告者：文淳霈
WI-Care
24
Notes: 第七部分由文淳霈說明初評評審意見的修正情形。

## Slide 25: 初評評審意見與修正情形
評審意見 | 修正情形
跌倒判斷方式要寫清楚 | 手冊第九章說明「動作尖峰＋定位融合」雙條件與各項參數
準確率要分開計算 | 建立 fall_eval.py，分列召回率、精確率、F1 與每小時誤報
誤報會造成照護負擔 | 雙條件過濾日常動作；警報頁可標記誤報並產生靈敏度建議
醫療資料要加密 | HTTPS、Row Level Security、密碼雜湊、稽核日誌，31 項攻擊測試通過
斷網、停電要能告警 | 節點離線 30 秒即 LINE 通知，恢復時再通知；每 30 秒回報心跳
多人房是否互相干擾 | 現階段鎖定單人房與獨居居家，多人辨識列為後續研究
硬體環境寫 CMD 不明確 | 改寫為命令提示字元＋ESPHome，並於第十一章說明燒錄步驟
完整 18 項意見與修正情形詳見系統手冊附錄 1（表 15-1）
25
Notes: （約 60 秒）初評時評審老師共提出 18 項意見，這裡列出最重要的七項。跌倒判斷方式已寫入第九章；準確率改為分開計算；以雙條件和誤報標記回饋降低照護負擔；醫療資料以 HTTPS、權限控管、雜湊和稽核日誌保護；感測節點斷線會即時 LINE 告警；多人房目前鎖定單人房，列為後續研究；硬體環境的描述也已修正。完整內容在手冊附錄表 15-1。

## Slide 26: 未來展望與結論
08
報告者：文淳霈
WI-Care
26
Notes: 最後說明未來展望與結論。

## Slide 27: 使用限制與未來展望
擴大實測
於防護軟墊上進行更多模擬跌倒，並測試浴室等潮濕環境
建立比較基準
以穿戴式跌倒偵測的公開準確率為目標，持續調校閾值
雲端斷線看守
雲端定時檢查各裝置回報，邊緣主機斷電斷網也能告警
多人辨識與延伸應用
多節點分離多位住民；整合穿戴裝置資料，延伸至寵物照護
已知限制：微波爐等 2.4 GHz 干擾源、金屬遮蔽會影響訊號；目前適用單人房
27
Notes: （約 45 秒）目前已知的限制包括微波爐等 2.4 GHz 干擾源和金屬遮蔽會影響訊號，而且適用於單人房。未來我們會：一、擴大實測，包含浴室環境；二、以穿戴式裝置的公開準確率作為比較基準持續調校；三、加入雲端定時檢查，讓邊緣主機斷電斷網也能告警；四、研究多人辨識，並延伸整合穿戴裝置資料和寵物照護。

## Slide 28: 結論
WI-Care 以低成本、高隱私的 Wi-Fi CSI 感測為核心，串接 ESP32-S3、Python 邊緣運算、Supabase 與 React 儀表板，並以 LINE 即時通知照護者。系統在臥室、浴室等攝影機無法進入的空間補上監測缺口，從單點跌倒偵測延伸為整合警報、健康紀錄與 AI 分析的照護平台。
低成本
高隱私
非接觸
即時警報
健康管理
WI-Care
28
Notes: （約 40 秒）總結來說，WI-Care 以低成本、高隱私的 Wi-Fi CSI 感測為核心，串接 ESP32-S3、Python 邊緣運算、Supabase 與 React 儀表板，並以 LINE 即時通知照護者，在臥室、浴室等攝影機無法進入的空間補上監測缺口。我們的特色是低成本、高隱私、非接觸、即時警報與健康管理。

## Slide 29: Thank You
敬請指教 Q & A
WI-Care 智慧長照系統 · 115506 組
29
Notes: 以上是我們的報告，謝謝各位評審老師，敬請指教。